Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email sekretariat@szpital-zdwola.info

Pismo: ZSP.ZP.261.1.2017/3	 Zduńska Wola dnia: 2017-04-19

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-04-14 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawę opatrunków, zacisków, szwów, podwiązek dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- Czy Zamawiający w pakiecie 1,2,3,10,11,12,13,23,30 dopuści plecionkę z kwasu poliglikolowego powlekaną poliglikonatem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie 26 dopuści plecionkę syntetyczną powlekaną poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, wchłanialną ok. 42 dni, pozostałe parametry zgodne z   SIWZ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający w pakietach 8,9,15,16,17,18, 22 dopuści nici jedwabne powlekane Czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści plecionkę syntetyczną powlekaną poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, wchlanialną ok. 42 dni, oraz igłę 48mm niepogrubioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie 14 dopuści igłę niepogrubioną, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Tak

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 24, 26

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odp. Nie

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 24, 27

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z nitką o długości 75 cm?

Odp. Nie

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 25, 28, 29

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Nie

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 27

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Tak, przy niezmienionych pozostałych parametrach.

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 28

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągła wzmocnioną o długości 76 mm i długości nitki 90 cm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 29

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą prostą o długości 50 mm?

Odp. Odp. Tak, przy niezmienionych pozostałych parametrach.

- Dotyczy Załącznika nr 6, poz. 30

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą tępą wzmocnioną o długości 50 mm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 igłę  okrągłą oraz nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 4,5,6,12,32

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4,5,6,12,32 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

- Dotyczy Pakietu nr 13,14,19,21

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13,14,19,21  igłę  okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 15,22

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15,22 nić o długości 250 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18 nić o długości 15x60 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20 igłę  o długości 40 mm  oraz nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 igłę  o długości 25 mm  oraz nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wersja elektroniczna dokumentu, dokument podpisany w oryginale przez Janusza Ratajczyka – Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego  Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk

Sporządziły Bożena Wielgus,  Gabriela Kaczmarek,